核技术利用建设项目

河北省滦平县医院

新增医用血管造影机应用项目

环境影响报告表

河北省滦平县医院

2025年2月

中华人民共和国生态环境部监制

核技术利用建设项目

河北省滦平县医院

新增医用血管造影机应用项目

环境影响报告表

建设单位名称：河北省滦平县医院

建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：河北省承德市滦平县滦平镇新建路149号

邮政编码：068250                 联系人：廉佳林

电子邮箱：lpxyyygk@126.com        联系电话：0314-8589898

目录

表1 项目基本情况	1

表2 放射源	2

表3 非密封放射性物质	5

表4 射线装置	5

表5 废弃物（重点是放射性废弃物）	6

表6 评价依据	7

表7 保护目标与评价标准	9

表8 环境质量与辐射现状	13

表9 项目工程分析与源项	17

表10 辐射安全与防护	22

表11 环境影响分析	27

表12 辐射安全管理	38

表13 结论与建议	43

表14 审批...............................................................................................................47

附图

附件

- 表1 项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河北省滦平县医院新增医用血管造影机应用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 河北省滦平县医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 高光鹏 |  | 联系人 |  |  | 廉佳林 |  | 电话 |  |  | 0314-8589898 |  |
| 注册地址 |  | 河北省承德市滦平县滦平镇新建路149号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 河北省滦平县医院综合楼负一层西侧DSA机房内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 建设项目总投资 （万元） |  | 600 | 项目环保投资（万元） |  |  |  |  | 75 |  | 投资比例（环保投资/总投资） |  |  | 12.5% |
| 项目性质 |  | £新建 R扩建 £ 改建 £其它 |  |  |  | 占地面积（m2） |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 应 用 类 型 | 放射源 | £销售 | £Ⅰ类 £Ⅱ类 £Ⅲ类 £Ⅳ类 £Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £使用 | £Ⅰ类（医疗使用） £Ⅱ类 £Ⅲ类 £Ⅳ类 £Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | £生产 | £制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £销售 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £使用 | £乙 £丙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线 装置 | £生产 | £Ⅱ类 £Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £销售 | £Ⅱ类 £Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R使用 | RⅡ类 £Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概述（1.简要介绍建设单位情况、项目建设规模、目的和任务的由来等；2.说明项目周边保护目标以及场址选址等情况，附项目所在地的区域图、项目周边关系图；3.改、扩建项目说明原有核技术利用项目许可情况，附原有项目辐射安全许可证等文件） 1.1建设单位情况 河北省滦平县医院始建于1948年12月，是一所集医疗、急诊急救、康复、保健、预防、科研、教学为一体的“二级甲等”综合医院。2009年9月，医院综合楼建成投入使用，建筑面积2.8万平方米，医院编制床位390张，现有职工602人，设普外科、神经外科、心血管内科等22个临床科室，核磁室、CT室等9个医技检查科室。医院现持有承德市行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政审批局颁发的排污许可证，证书编号：12130824402117535K001R，有效期自2023年7月21日至2028年7月20日。 1.2建设项目基本情况 为提高就医条件和市场竞争力，满足病人的临床需要，使更多的病人获益，医院在综合楼负一层西侧使用医用血管造影机（以下简称DSA）1台，用于放射诊断，设备型号Optima IGS 330，最大管电压125kV，最大管电流1000mA。 根据《关于发布<射线装置分类>的公告》（原环境保护部国家卫生计生委公告2017年第66号），医用血管造影机属于Ⅱ类射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），使用Ⅱ类射线装置的核技术利用建设项目（不含在已许可场所增加不超出已许可活动种类和不高于已许可范围等级的核素或射线装置）应当编制环境影响报告表。为此，医院委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，对本项目的工作场所进行了实地勘察和资料收集，在上述调查分析的基础上，编写了本项目环境影响评价报告。 1.3项目建设规模 河北省滦平县医院使用1台医用血管造影机，设备型号Optima IGS 330，最大管电压125kV，最大管电流1000mA，为Ⅱ类射线装置，设备主要参数详见表1-1，机房屏蔽防护情况见表1-2。 表1-1 本项目射线装置基本情况表 序号; 装置名称; 装置型号; 类别; 最大管电压（kV）; 最大管电流（mA）; 数量（台）; 使用情况; 使用位置. 1; 医用血管造影机; Optima IGS 330; II类; 125; 1000; 1; 新增; 门诊综合楼负一层西侧DSA机房. 1.4项目周边保护目标及选址情况 河北省滦平县医院位于承德市滦平县滦平镇新建路149号，北侧紧邻华兴路，东侧为民宅，南侧为苍房南沟住宅小区，西侧为医院家属楼。 本项目DSA机房位于综合楼负一层西侧，机房西侧、南侧为土层，东侧为操作间、设备间，北侧为走廊，楼下为土层，无建筑，楼上为药房。 本项目将射线装置使用场所及周边50m范围内的人员作为保护目标，主要为操作射线装置的职业工作人员，医院内综合楼、住院楼、体检楼内公众人员，医院外西侧医院家属楼内公众人员，评价范围内空地及道路偶尔逗留的公众人员。 |

河北省滦平县医院地理位置见附图一，周边关系见附图二，平面布置见附图三。 表1-2 射线装置机房结构尺寸及屏蔽设施情况一览表 内容; 防护措施. 防护门; 操作间防护门; 一扇，手动平推防护门，尺寸为2.2m×1.0m，位于东侧；防护门为方钢龙骨镀锌钢板喷塑饰面+3mm铅板，相当于3mm铅当量。. 受检者通过防护门; 一扇，电动推拉防护门，尺寸为2.2m×1.8m，位于北侧，防护门为方钢龙骨镀锌钢板喷塑饰面+3mm铅板，相当于3mm铅当量。. 观察窗; 尺寸为1.2m×0.8m，防护观察窗采用4.5mm铅当量的铅玻璃，镶嵌在内衬4.5mm厚铅板的不锈钢窗框上，窗框与墙体固定并用4.5mm厚铅板搭接处理。达到4.5个铅当量的防护要求。. 四周墙体; 东墙、北墙为240mm厚的实心砖墙加6cm硫酸钡水泥。 南墙、西墙为200mm混凝土浇筑加3cm硫酸钡水泥。. 顶板防护; 顶板为110mm混凝土板加3mm铅板。. 尺寸、面积; 7.5m×7.2m，面积54m2。. 1.5 原有核技术利用项目情况 1.4.1原有核技术利用项目环保手续情况 医院现有射线装置15台，其中II类射线装置1台，Ⅲ类射线装置14台。2014年10月27日，医院取得原承德市环境保护局对《滦平县医院医用射线装置项目环境影响报告表》的审批意见，文号“承环辐审[2014]7号”，新增内容为使用1台OEC-9900行数字减影血管造影机，最大管电压100kV，最大管电流150mA，为II类射线装置。2017年11月15日，医院组织召开了该项目竣工环境保护验收会议，对该设备予以验收。2022年9月19日及2024年10月17日，医院对其使用的14台Ⅲ类射线装置进行了登记备案，备案号分别为：202213082400000106、202413082400000043。 医院现持有承德市行政审批局颁发的辐射安全许可证，证书编号：冀环辐证[H0091]，许可种类和范围为使用II类、Ⅲ类射线装置，有效期2022年09月26日至2027年9月25日。医院现有射线装置详见表1-3。 表1-3 医院现有射线装置一览表 序号; 装置名称; 规格型号; 类别; 用途; 场所; 备注. 1; 美国GE C型臂（中C）; OEC-9900 Elite; Ⅱ类; 血管造影用X射线装置; 手术室; 审批意见“承环辐审[2014]7号”，已进行验收. 2; 东芝CT机; Aquilion TSX-101A; Ⅲ类; 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置; CT室; 备案号：20221308 2400000106.

续表1-3 医院现有射线装置一览表 序号; 装置名称; 规格型号; 类别; 用途; 场所; 备注. 3; 胃肠透视机; Precision THUNIS-800+; Ⅲ类; 医用诊断X射线装置; 放射科; 本次环评内容. 4; 骨密度仪; DTX-200; Ⅲ类; 医用诊断X射线装置; 骨密度室; 备案号：20221308 2400000106. 5; 移动式C形臂X射线机（小C）; HMC-100; Ⅲ类; 医用诊断X射线装置; 手术室. 6; 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备; ORTHOPHOS SL3D; Ⅲ类; 口腔（牙科）X射线装置; 口腔科. 7; 数字化医用X射线摄影系统DR; Digital Diagnos C5065; Ⅲ类; 医用诊断X射线装置; 放射科. 8; X射线计算机体层摄影设备; Revolution CT ES; Ⅲ类; 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置; CT室. 9; X射线计算机体层摄影设备; SOMATOM; Ⅲ类; 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置; CT室. 10; 万东拍片机; HF50RA; Ⅲ类; 医用诊断X射线装置; 放射科; 备案号：20241308 2400000043. 11; 飞利浦DR系统; Digital Diagnost; Ⅲ类; 医用诊断X射线装置; 放射科. 12; 北京乳腺钼靶机; HAWK-2M; Ⅲ类; 医用诊断X射线装置; 放射科. 13; 车载X射线机; AKHX-50/200B; Ⅲ类; 医用诊断X射线装置; 放射科. 14; 青岛雅康口腔拍片机; YKY; Ⅲ类; 口腔（牙科）X射线装置; 口腔科. 15; 芬兰数字全景X线机; CRANEXD; Ⅲ类; 口腔（牙科）X射线装置; 口腔科. 1.4.2 辐射安全管理情况 (1)辐射防护管理机构基本情况 为了做好辐射防护的管理工作，确保射线装置正常使用，避免发生辐射事故，医院成立了以院长为组长、院长助理为副组长、各科室主要工作人员为成员的辐射防护管理机构，负责辐射安全管理，制定有关管理制度，针对防范措施失效和为落实防范措施的部门提出整改意见，对已发生辐射事故的现场进行组织协调、上报、组织救援等工作。 (2)制定规章制度及落实情况 医院制定了《辐射事故应急预案》、《操作规程》、《岗位职责》、《辐射安全管理制度》、《监测方案》、《监测仪表使用与校验制度》、《设备维护保养制度》、《辐射工作人员培训/再培训管理制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》等规章制度，经调查，医院各辐射安全管理制度均得到有效落实，截止目前医院未发生辐射安全事故。 (3)工作人员培训情况 医院目前设置58名辐射工作人员，全部取得辐射安全与防护培训合格证书。 (4)个人剂量监测情况 医院所有辐射工作人员均佩戴个人剂量计，个人剂量监测目前由河北君圣检验检测技术有限公司承担，根据医院提供资料，2023至2024年连续四个季度辐射工作人员所受辐

射剂量值未超过职业工作人员5 mSv/a的约束限值。 （5）原有设备异常处置情况 经调查，医院原有射线装置使用过程中未出现辐射事故，未造成辐射职业工作人员及公众人员超剂量照射情况。

- 表2 放射源

| - 序号 | - 核素名称 | - 总活度（Bq）/ - 活度（Bq）×枚数 | - 类别 | - 活动种类 | - 用途 | - 使用场所 | - 贮存方式与地点 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）

- 表3 非密封放射性物质

| - 序号 | - 核素名称 | - 理化性质 | - 活动种类 | - 实际日最大操作量（Bq） | - 日等效最大操作量（Bq） | - 年最大用量（Bq） | - 用途 | - 操作方式 | - 使用场所 | - 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）

- 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量（Mev） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影机 | II | 1 | Optima IGS330 | 125 | 1000 | 血管造影、介入诊断 | 门诊综合楼负一层西侧 | 新增 |

（三）中子发生器：包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（mA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放 总量 | 排放口 浓度 | 暂存 情况 | 最终 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧、氮氧化物 | 气态 | / | / | 微量 | 微量 | / | / | 排放至大气中 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）

- 表6 评价依据

| 法规文件 | 1） 《中华人民共和国环境保护法》(2014 年 4 月 24 日发布，2015 年 1 月 1 日实施)； 2） 《中华人民共和国环境影响评价法》(修订)(2018 年 12 月 29 日修订并实施)； 3） 《中华人民共和国放射性污染防治法》(2003 年 6 月 28 日发布，2003 年 10 月 1 日实施)； 4） 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院第 449 号令，2019 年 3 月 2 日国务院第 709 号令修订)； - 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(原国家环境保护总局令第 31 号，2021年修订)； 6） 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号，2011年5月1日）； - 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 682 号，2017 年 7 月 16 日公布，2017 年 10 月 1 日实施)； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第16号，2021年01月01日起施行； - 《射线装置分类办法》（2017年第66号，2017年12月5日）； - 《河北省辐射污染防治条例》(2020 年 7 月 30 日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议修订并施行)； - 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部公告）（2019 年第 57 号）； - 《生态环境部关于进一步优化辐射安全考核的公告》（生态环境部公告2021年第9号）。 |
| --- | --- |
| 技术标准 | 1） 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）； 2） 《放射诊断放射防护要求》（GBZ130－2020）； 3） 《医用血管造影 X 射线机专用技术条件》（YYT0740-2009）； 4） 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）； 5） 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）； 6）《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020） 7） 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》HJ 1157-2021； |
| 其他 | - 建设单位提供的工程基础资料等； - 本项目现状检测报告； 3） 环境影响评价委托书； 4） 建设单位承诺书。 |

- 表7 保护目标与评价标准

7.1评价范围 按照《核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ/T10.1-2016）中对评价范围和保护目标的要求，“射线装置应用项目的评价范围通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围”，本项目评价范围为射线装置所在场所实体屏蔽物边界外50m范围，包括综合楼、住院楼、体检楼、院内空地、医院外西侧医院家属楼。

7.2保护目标（给出保护目标的名称、规模和人口分布情况，并说明各保护目标与建设项目的关系，包括方位、距离等情况。） 本项目新增一台II类医用射线装置，位于医院综合楼负一层西侧，项目保护目标主要为DSA手术室的职业工作人员，射线装置使用场所周边50m 范围内的其他工作人员、候诊人员、偶尔停留的公众人员。 表7-1列出了Ⅱ类射线装置的保护目标。 12m 50m 医院家属楼 图例 50m评价范围 DSA机房位置 30m 图7-1 本项目评价范围示意图 表7-1 本项目评价范围环境保护目标情况一览表 序号; 方位; 名称; 距离（m）; 人员类别; 人数; 备注. 1; 医生手术位; 手术位; 0.5; 职业工作人员; 2; 距离射线装置的距离. 2; 北侧; 综合楼; 0~12; 综合楼内公众人员; 30~90; 距离DSA机房北墙的距离. 住院楼; 12~38; 住院楼内公众人员; 250~80. 医院内空地、道路; 38~50; 流动的公众人员; --. 3; 南侧; 综合楼; 0~24; 综合楼内公众人员; 30~90; 距离DSA机房南墙的距离. 医院内空地、道路; 24~30; 流动的公众人员; --. 门诊医技综合楼; 30~50; 体检楼内公众人员; 20~100. 4; 西侧; 医院内、外空地、道路; 0~10; 流动的公众人员; --; 距离DSA机房西墙的距离. 医院家属楼; 10~50; 家属楼内公众人员; 10~50. 5; 东侧; 操作间; 1.0; 操作间内职业工作人员; --; 距离DSA机房东墙的距离. 综合楼; 0~50; 综合楼内公众人员; 50~150. 楼外空间; 28~50; 流动的公众人员; --. 6; 机房上方; 综合楼; 0~45; 综合楼内公众人员; 50~150; 距离DSA机房顶板的距离. 7.3评价标准（给出国家标准及本项目的辐射工作人员和公众的辐射剂量约束值，工作场所表面污染控制水平、污染物浓度/比活度、剂量率等控制水平。当项目涉及非放射性环境影响的应列出相应的评价标准。） - 剂量率限值 根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)中规定，“机房的辐射屏蔽防护应满足具有透视功能的 X 射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h”，因此，本项目射线装置机房外周围剂量当量率控制目标值取2.5μSv/h。 - 职业工作人员剂量限值及约束值 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002），职业工

作人员所受职业照射的剂量限值为连续5年内平均年有效剂量不超过20mSv，根据辐射防护最优化原则并结合本项目特点，取5mSv/a作为本项目职业工作人员的年剂量约束值。 - 公众人员剂量限值及约束值 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002），公众人员的年有效剂量限值为1mSv，根据辐射防护最优化原则，综合考虑核技术利用现状和未来工作负荷可能增加情况，本项目取0.1mSv/a 作为公众人员的剂量约束值。 - 《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)防护要求 该标准“X 射线设备机房防护设施的技术要求”条款对机房防护要求如下： X 射线设备机房布局 ①应合理设置 X 射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。 ②X 射线设备机房(照射室)的设置应充分考虑邻室(含楼上)及周围场所的人员防护与安全； ③每台固定使用的 X 射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求。 ④除床旁摄影设备、便携式 X 射线设备和车载式诊断 X 射线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的 X 射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表 7-2 的规定。 表7-2 X射线设备机房使用面积及单边长度 设备类型; 机房内最小使用有效面积（m2）; 机房内最小单边长度（m）. 单管头X射线设备b (含C形臂，乳腺CBCT); 20; 3.5. - X 射线设备机房放射防护屏蔽设计要求 根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)C形臂X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表7-3要求。 表7-3 C 型臂 X 射线设备机房使用面积及单边长度 放射检查类型; 有用线束方向铅当量（mm）; 非有用线束方向铅当量（mm）. C形臂X射线设备机房; 2; 2. - X 射线设备工作场所防护 ①机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置用便于观察到受检者状态及防护门开闭情况； ②机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物； ③机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风； ④机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句； ⑤平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关联； - X 射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求 ①每台 X 射线设备根据工作内容，现场应配备不少于下表 7-4 基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣； ②除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.25mmPb；介入防护手套铅当量应不小于 0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5mmPb，移动铅屏风铅当量应不小于2mmPb； ③应为儿童的 X 射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.5mmPb； ④个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。 表7-4 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查类型; 工作人员; 患者和受检者. 个人防护用品; 辅助防护设施; 个人防护用品; 辅助防设施. 介入放射学 操作; 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套，选配：铅橡胶帽子; 铅悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧防护帘/床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风; 铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾、铅橡胶颈套 选配：铅橡胶帽子.

- 表8 环境质量与辐射现状

环境质量和辐射现状（评价范围内的环境质量和辐射水平现状。主要包括：1.项目地理位置和场所位置（附图）；2.环境现状评价的对象、监测因子和监测点位；3.描述监测方案、质量保证措施、监测结果等内容；4.对环境现状调查结果的评价） 8.1项目地理位置及选址情况 1）项目地理位置 河北省滦平县医院位于承德市滦平县滦平镇新建路149号，北侧紧邻华兴路，东侧为民宅，南侧为苍房南沟住宅小区，西侧为医院家属楼。项目地理位置图见附图一。 2）项目地理位置 本项目DSA机房位于综合楼负一层西侧，机房西侧、南侧为土层，东侧为操作间、设备间，北侧为走廊，楼下为土层，无建筑，楼上为药房。项目周边关系图见附图二。 8.2现状评价对象、监测因子及监测点位 评价对象：DSA机房及周边环境电离辐射现状； 监测因子：X、γ辐射剂量率； 监测仪器：剂量率仪，型号JB5000型，编号HCIE-18，能量范围48keV-3keV，测量范围或量程0.01μSv/h -10mSv/h，有效期2024年4月5日至2025年4月4日。 监测规范：《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）、《环境γ辐射剂量率测量技术规范》HJ 1157-2021。 监测点位：在DSA机房北侧、东侧墙体外、观察窗外、防护门外、操作位、对应楼上位置及主要环境保护目标处各设置一个检测点，共设置10个监测点，具体捡测点位见图8-1。 8.3监测方案、质量保证措施、监测结果 2024年10月17日河北省华川检验检测技术服务有限公司对河北省滦平县医院综合楼负一层DSA机房周边及环境保护目标处辐射环境本底质量水平进行了监测，监测报告编号为：HBHC检字（2024）第402号。 8.3.1监测方案 表8-1 监测方案一览表 编号; 监测点位描述; 监测因子; 监测频次. 1; 机房北侧墙外30cm处; X-γ辐射剂量率; 1次. 2; 机房北侧病人进出防护门外30cm处. 3; 机房东侧医护人员进出防护门外30cm处. 4; 机房东侧观察窗外30cm处. 5; 机房东侧墙外30cm处（操作间）. 6; 机房东侧操作间操作位处. 7; 机房楼上西药房处. 8; 医院住院处. 9; 医院体检楼处. 10; 医院西侧医院家属楼处. 8.3.2质量保障措施 （1）本项目监测单位为河北省华川检验检测技术服务有限公司，取得了河北省质量技术监督局（CMA 认证）出具的资质认定证书，证书编号：220312340922，有效期至2028年12月13日，公司具备完整、有效的质量控制体系； （2）根据《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）和《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）制定监测方案及实施细则； （3）严格按照监测单位《质保手册》、《作业指导书》开展现场工作； （4）监测仪器每年经计量部门检定后使用，且在有效期内；每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并对仪器进行校验； （5）监测人员经考核并持有合格证书上岗； （6）根据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）进行监测，监测高度为1m，合理布设监测点位置，兼顾监测技术规范和实际情况，监测结果具有代表性和针对性； （7）监测时获取足够的数据量，以保证监测结果的统计学精度。监测中异常数据以及监测结果的数据处理按照统计学原则处理； （8）建立完整的文件资料。仪器校准（测试）证书、监测方案、监测布点图、测量原始数据、统计处理程序等全部保留，以备复查； （9）监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 8.3.3监测结果 监测结果如表8-1所示。 表8-1医用血管造影机机房周围辐射环境检测结果 备注：已扣除宇宙射线响应值。 序号; 检测对象; 检测点位; X/γ辐射剂量率（nGy/h）. 1; 医用血管造影机房及周围环境; 机房北侧墙外30cm处; 124±1.8. 2; 机房北侧病人进出防护门外30cm处; 102±2.7. 3; 机房东侧医护人员进出防护门外30cm处; 94.9±2.8. 4; 机房东侧观察窗外30cm处; 104±2.8. 5; 机房东侧墙外30cm处（操作间）; 113±1.8. 6; 机房东侧操作间操作位处; 106±2.6. 7; 机房楼上西药房处; 114±2.5. 8; 医院住院处; 125±2.6. 9; 医院体检楼处; 101±2.6. 10; 医院西侧医院家属楼处; 92.7±2.3. 6、现状监测结果评价 承德地区室内天然辐射剂量率为66.4～148.9nGy/h，原野天然辐射剂量率为40.6~103.6nGy/h（数据引自河北省天然放射性水平调查研究报告），与之相比，本项目所在区域辐射环境为92.7nGy/h ~125nGy/h，与承德地区天然本底调查水平相当，未见异常。 图 8-1 DSA手术室周围辐射环境检测的各监测点位置

- 表9 项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析（描述项目所含设备组成及工作方式，项目的工作原理及工艺流程，详述工艺流程中涉及污染物排放的环节，叙述并图示项目涉及的人流和物流的路径规划，对有三废排放或可能有放射性潜在影响的工作流程要重点阐述；改扩建项目要对原有工艺不足及改进情况进行分析。） 9.1工程概述 河北省滦平县医院使用医用血管造影机1台（Ⅱ类射线装置），安装于综合楼负一层西侧DSA机房内，机房西侧、南侧为土层，东侧为操作间、设备间，北侧为走廊，楼下为土层，无建筑，楼上为药房，基本情况如下表。 表9-1 本项目II类射线装置工作参数一览表 序号; 装置名称; 装置型号; 类别; 最大管电压（kV）; 最大管电流（mA）; 数量; 使用情况; 使用位置. 1; 医用血管造影机; Optima IGS 330; II类; 125; 1000; 1; 新增; 综合楼负一层西侧DSA机房. 9.2工程分析 （1）仪器结构 DSA装置主要由X线管头、高压发生器、影像探测器、控制装置、图像处理器、显示器等组成，整体外观示意图见9-1。 图9-1 DSA装置整体外观示意图 (2)工作方式 本项目血管造影介入治疗系统用于介入手术，医用血管造影X 射线机的成像基本原理是将受检部位没有注入造影剂和注入造影剂后的血管造影X 线荧光图像，分别经影像增强器增强增益后，再用高分辨率的电视摄像管扫描，将图像分割成许多的小方格，做成矩阵化，形成由小方格中的像素组成的视频图像，经对数增幅和模/数转换为不同数值的数字，形成数字图像并分别存储起来，然后输入电子计算机处理并将两幅图像的数字信息相减，获得的不同数值的差值信号，再经对比度增强和数/模转换成普通的模拟信号，获得了去除骨骼、肌肉和其它软组织，只留下单纯血管影像的减影图像，通过显示器显示出来，通过数字减影血管造影装置处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。 （3）医用X射线装置工作原理 X射线装置主要由X射线管和高压电源组成X射线管由阴极和阳极组成，阴极铜材是装在聚焦杯中的钨灯丝，阳极靶则根据应用的需要，由不同的材料制成各种形状，一般用高原子序数的难熔金属（如钨、铂、金、钽等）制成。其中典型X射线管示意图见图9-1。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速到很高的速度，这些高速电子到达靶面被靶所阻挡，从而产生X射线。X射线装置的共同特点是曝光时间短，一般在1秒以内，产生的X射线能量比较低，大多在数百keV左右，穿透能力较弱，容易屏蔽。 图9-2 典型X射线管结构图 （4）介入治疗及操作流程 1）介入治疗（Interventional treatment）是在不开刀暴露病灶的情况下，在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道，或经人体原有的通道，在影像设备（血管造影机、透视机、CT、MR、B超）的引导下对病灶局部进行治疗的方法；该方法是介于外科、内科治疗之间的新兴治疗方法，创伤最小，现在已和外科、内科一道称为三大支柱性学科。 2）介入治疗按器械进入病灶的路径分为：血管内介入和非血管内介入。 ①血管内介入：使用1-2mm粗的穿刺针，通过穿刺人体表浅动静脉，进入人体血管系统，医生凭借已掌握的血管解剖知识，在血管造影机的引导下，将导管送到病灶所在的位置，通过导管注射造影剂，显示病灶血管情况，在血管内对病灶进行治疗的方法，包括：动脉栓塞术、血管成形术等，常用的体表穿刺点有：股动静脉、桡动脉、锁骨下动静脉、颈动静脉等。 ②非血管介入：穿刺针没有进入人体血管系统，而是在影像设备的监测下，直接经皮肤穿刺至病灶，或经人体现有的通道进入病灶的治疗方法。包括：经皮穿刺肿瘤活检术、瘤内注药术、椎间盘穿刺减压术、椎间盘穿刺消融术等。 3）介入治疗的详细操作流程图如下： 接通电源 开机 输入病人信息 进行介入手术 （透视、影像采集） 介入手术结束后 退出该病人信息 该病人影像资料 传入PACS网络保存 关机 切断电源 X射线、臭氧、氮氧化物 图9-3 介入治疗操作流程图 以静脉介入法为例说明介入手术的操作流程如下：患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在血管造影X射线机引导下将导管送达上腔静脉，顺序取血测定静、动脉压，并留X射线片记录，探查结束后，撤出导管，穿刺部位止血包扎。医生及助手在整个治疗过程中，要穿铅帽、铅围裙等铅防护用品。 9.3 DSA污染途径 本项目射线装置的辐射源均为X射线，根据DSA的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，本项目使用的DSA只有在开机并处于出束状态时才会发射X射线。在开机出束期间，X射线是污染环境的主要污染因子，其它时间不产生X射线，不会对周围环境产生影响。 主要放射性污染因子：X射线贯穿辐射。 其它非放射性污染因子： X射线与空气作用产生的极少量臭氧、氮氧化物等有害气体。 正常工况的污染途径： （1）当X射线管发射的电子轰击靶物质时，产生韧致辐射，即X射线，X射线经透射、漏射和散射，对作业场所及其周围环境产生辐射影响。 （2）X射线与空气作用产生的极少量臭氧、氮氧化物等有害气体。 事故工况的污染途径： （1）门灯联锁、急停装置失效，无关人员进入正在出束的设备机房，形成误照射。 （2）射线装置工作时，无关人员在设备机房内未及时撤离，形成误照射。 （3）辐射工作人员或设备检修人员由于操作不当造成的人员误照射。

污染源项描述（识别和分析环境影响因子，并给出可能对环境影响的源项（放射性的和非放射性的）相关数据，包括外照射源的强度，三废的组成、活度/活度浓度及产生量等。） 本项目医用血管造影X 射线机在运行时无其它放射性废气、废水和固体废弃物产生，医院现全部使用电子胶片存贮、激光出片，不再使用显影定影液冲洗片的方式，避免了危险废物的产生。射线装置的污染因子均为X 射线，X 射线的最大能量为运动电子的最大能量，也即为管电压的值。X 射线机只有在通电出束时，才会产生X 射线，进而对周围产生辐射影响；在不通电时不会产生X 射线，对周围环境无影响。 项目营运期间非放射性污染物主要为医护人员产生的生活废水、生活垃圾，医疗废物，通排风系统产生噪声，以及少量的臭氧和氮氧化物气体。医护人员产生的生活废水、生活垃圾，医疗废物均依托医院现有环保设施处理。 （1）废水 本项目劳动定员4 人，由医院内部调剂，不新增生活污水。生活废水经医院污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最后排入城市污水处理厂处理达标后排放。 （2）固体废物 本项目医护人员由医院内部调剂，因此不新增生活垃圾，生活垃圾由环卫部门定期清运。本项目每年操作约400 例手术，介入手术过程产生的医疗废物按照1kg/人计算，则医疗废物产生量为0.4t/a。医疗废物依托医院现有设施，于医疗废物暂存间暂存后交有资质单位处置。 （3）噪声 本项目噪声主要来自通风系统的风机，噪声值范围在50dB(A)～60dB(A)之间，噪声较小，处于室内，通过选用低噪声设备、隔声减振、距离衰减，能有效降低风机的噪声。 （4）有害气体 该院射线装置工作时发射的X射线能使空气电离，会产生少量臭氧和氮氧化物。本项目建设1 套排风系统，可将产生的少量臭氧和氮氧化物及时排出机房，避免在局部聚集。

- 表10 辐射安全与防护

项目安全设施（描述项目工作场所布局、分区原则和区域划分情况，给出项目工作场所辐射防护屏蔽设计并附场所平面和剖面布局图，描述场所设置的辐射安全和防护、环保相关设施及其功能，对非密封放射性物质工作场所和项目可能产生感生放射性气体的场所还应该叙述工作区域的气流组织，卫生通过间及其防止或清除污染措施的设置或设计，并标于平面布局图上。） 1、项目工作场所布局、分区原则和区域划分情况 （1）工作场所布局 本项目DSA机房位于综合楼负一层西侧DSA机房内，机房西侧、南侧为土层，东侧为操作间、设备间，北侧为走廊，楼下为土层，无建筑，楼上为药房。 根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130－2020），本项目布局合理性分析如下： ①应合理设置X 射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。 本项目DSA 设备诊断过程中，机头用射线直接照射病人，血管造影图像增强器对X 射线主束有屏蔽作用，不会直接照射到机房的楼顶、墙壁、防护门、铅玻璃窗和地板。 ②X 射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。 本项目DSA 机房四周墙壁、屋顶、观察窗、防护门均采取了防辐射措施，满足要求，充分考虑了周围场所人员的防护与安全。 ③每台固定使用的X 射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求；机房内最小有效使用面积20m2，机房内最小单边长度3.5m。 本项目DSA 机房最小单边长度为7.2m，机房有效使用面积为54m2，满足要求。 ④机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。 本项目机房西墙中部设有观察窗，便于观察受检者状态及防护门开闭情况。 综上所述，本项目工作场所布局合理。 （2）分区原则及区域划分情况 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的规定，应将辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。本项目将DSA机房划为控制区，严格限制无关人员进入，以避免不必要的照射，在控制区进出口及其他适当位置处设立醒目的电离辐射警告标志。将走廊、操作间、设备间等设为监督区，不采取专门的防护手段或安全措施，但定期对职业照射情况进行监测和评价。辐射防护分区见下图。 DSA机房 操作间 图例 控制区 监督区 图10-1 辐射防护分区图 2、辐射屏蔽措施 机房四周墙体防护为：东墙、北墙为240mm实心砖墙+60mm硫酸钡水泥（铅当量3.2mmPb）；南墙、西墙为200mm混凝土+30mm硫酸钡水泥（铅当量3.2mmPb）；顶层为110mm厚混凝土+3mm铅板（铅当量3.4mmPb）；工作人员防护门和患者防护门均为不锈钢框架+3mm铅板（铅当量3mmPb）；操作间观察窗的防护材料为4.5mmPb的铅玻璃。机房平面布置图详见附图三。 表10-1 射线装置机房结构尺寸及屏蔽设施情况一览表 内容; 防护措施. 防护门; 操作间防护门; 一扇，手动平推防护门，尺寸为2.2m×1.0m，位于东侧；防护门为方钢龙骨镀锌钢板喷塑饰面+3mm铅板，相当于3mm铅当量。. 受检者通过防护门; 一扇，电动推拉防护门，尺寸为2.2m×1.8m，位于北侧，防护门为方钢龙骨镀锌钢板喷塑饰面+3mm铅板，相当于3mm铅当量。. 观察窗; 尺寸为1.2m×0.8m，防护观察窗采用4.5mm铅当量的铅玻璃，镶嵌在内衬4.5mm厚铅板的不锈钢窗框上，窗框与墙体固定并用4.5mm厚铅板搭接处理。等效4.5mmpb。. 四周墙体; 东墙、北墙为240mm厚的实心砖墙加6cm硫酸钡水泥，等效5.4mmpb。 南墙、西墙为200mm混凝土浇筑加3cm硫酸钡水泥，等效4.1mmpb。. 顶板防护; 顶板为110mm混凝土板加3mm铅板，等效4.2mmpb。. 尺寸、面积; 7.2m×7.5m，面积54m2。. 注：根据GBZ130-2020附录C中表C.5，管电压125kV有用线束条件下，127mm砖等效为1mm铅，87mm混凝土等效为1mm铅；硫酸钡水泥密度为3.2t/m3，根据《辐射防护手册（第三分册）》150kV电压下，33mm硫酸钡水泥等效2mm铅，51mm硫酸钡水泥等效3mm铅；本项目考虑最不利影响，以此进行相关铅屏蔽厚度换算 河北省滦平县医院DSA手术室满足辐射屏蔽满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）相关要求。 表10-2 射线装置机房使用面积及单边长度情况一览表 序号; 设备类型; 要求机房内最小使用有效面积（m2）; 要求机房内最小单边长度（m）; 本项目机房有效面积（m2）; 本项目机房最小单边长度（m）; 备注. 1; 单管头X线机b; 20; 3.5; 54; 7.2; 符合. 河北省滦平县医院DSA手术室单边长度及有效使用面积情况满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）相关要求。 3、辐射安全与防护措施 1）辐射防护用品 本项目配备符合要求的铅防护用品，详见表10-3。 表10-3 本项目配备铅防护用品一览表 放射检查类型; 工作人员; 患者和受检者. 个人防护用品; 辅助防护设施; 个人防护用品; 辅助防设施. 介入放射学 操作; 铅橡胶围裙3套、铅橡胶颈套9套、铅防护眼镜2副、介入防护手套1副、铅衣8套; 铅防护吊帘1个、床侧防护帘1个 移动铅屏风1个; 铅橡胶性腺防护围裙(方形) 1套、铅橡胶颈套1套. 2）警示标志及紧急停机按钮 DSA机房病人防护门上方粘贴电离辐射警示标识及中文警示说明，告示无关人员不要在此逗留，需当心辐射、注意安全。在DSA操作台及射线装置上安装紧急停机按钮，当发生误照射事故时，人员能使射线装置停止出束，减少辐射危害。 3）工作指示灯及门灯联锁 本项目DSA机房病人防护门上方设置工作状态指示灯，灯箱处设置警示标语，病人机房门设置自动闭门装置，工作状态指示灯和与机房相通的病人防护门能有效联动，防止人员误入放射DSA机房，受到不必要的照射。 4）对讲装置 本项目DSA机房与操作间之间设置对讲装置，医护人员可以在操作间内同DSA机房内的人员交流。 5）通风设施 本项目DSA机房通风设施均采用专用通风通道，机房内设置机械通风装置，DSA工作时X射线与空气作用产生极少量的臭氧、氮氧化物等有害气体通过通风设施排出机房，排放口设置在远离人口密集处。本项目DSA机房进风口、排风口均位于屋顶。 6）医院制定了《辐射事故应急预案》及各项规章制度，尽可能地降低事故情况下对人员和环境的影响。 7）本项目使用符合规范要求的铅防护用品，对DSA操作进行规范管理，严格控制医务人员的受照时间，减少相关人员连续、超时工作，规范并指导相关人员个人防护用品的佩戴，必要时进行轮岗或倒休。 8）其他 本项目安排4名辐射工作人员专门从事DSA操作工作，均全部取得辐射安全与防护培训合格证。 配备1台X-γ剂量率仪定期对辐射工作场所进行监测，监测结果进行痕迹化管理。

三废的治理（三废治理的设施、方案、预期效果；有废旧放射源的给出处理方案。） 本项目射线装置采用机算机图像存储管理系统，电脑成像，激光打印，不使用显影液和定影液，无洗片过程。因此本项目无洗片废水、废定（显）影液产生。项目营运期间非放射性污染物主要为通排风系统产生噪声，以及少量的臭氧和氮氧化物气体。 （1）噪声 本项目噪声主要来自通风系统的风机，噪声值范围在 50dB(A)～60dB(A)之间，噪声较小，处于室内，通过选用低噪声设备、隔声减振、距离衰减，能有效降低风机的噪声。 （2）有害气体 该院射线装置工作时发射的 X 射线能使空气电离，会产生少量臭氧和氮氧化物，本项目拟建血管造影用 X 射线装置机房等配有通风系统，可将产生的少量臭氧和氮氧化物及时排出机房，避免在局部聚集。 （1）废水 本项目劳动定员4人，由医院内部调剂，不新增生活污水。生活废水经医院污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最后排入城市污水处理厂处理达标后排放。 （2）固体废物 本项目医护人员由医院内部调剂因此不新增生活垃圾，生活垃圾由环卫部门定期清运。本项目每年操作约400 例手术，介入手术过程产生的医疗废物按照1kg/人计算，则医疗废物产生量为0.4t/a。医疗废物依托医院现有设施，于医疗废物暂存间暂存后交有资质单位处置。

- 表11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本项目建设内容主要为DSA机房屏蔽建设及设备的调试、安装，项目施工时间短，施工过程中产生的污染物主要包括施工扬尘、施工噪声、施工废水和少量的建筑垃圾、生活垃圾，提出以下措施： （1）施工过程中应加强施工管理，对施工时段、施工进度做精心安排、系统规划，有专人负责保洁工作，做到工完场清，及时洒水清扫； （2）项目施工设备的选择应考虑选择低噪声设备，避免在夜间进行施工； （3）施工人员施工废水产生量小，其污染因子主要为SS、COD，用于场地喷洒抑尘，就地蒸发； （4）施工人员产生的生活垃圾及少量建筑垃圾、包装材料统一收集后由环卫部门统一收集处理； （5）在符合建筑设计和辐射防护要求的前提下，施工应尽量节约材料。 由于施工期短，施工范围小，通过对施工时间段的控制以及施工现场管理等手段，施工期对环境产生的影响较小，并且该影响随着施工期的结束而消除。

运行阶段对环境的影响（对项目运行致工作人员和项目周围关注点造成的辐射影响进行分析和评估。主要包括：1.分析建设项目对周围公众产生的辐射应影响，估算项目周围主要关注点的辐射水平，给出计算方法的依据、参数以及必要的示意图；2.估算项目运行对辐射工作人员和周围公众产生的附加剂量，给出计算模式和参数；3.分析采取三废治理措施后放射性固体废物和流出物对环境的影响。） 11.1辐射影响分析 本次评价对1台II类射线装产生的辐射影响进行分析、预测和评价。 本项目医用血管造影机只有在开机并处于出束状态时，才会对周围产生辐射影响。医院全部使用电子存贮，避免了危险废物的产生。医用血管造影机在运行时X 射线与空气作用产生极少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，无废水和固体废弃物产生。 对属于II类射线装置，主要对其周围剂量率水平，职业工作人员和周边公众所受的年有效剂量进行定量分析，并与标准要求进行对比，得出是否满足标准要求的结论，最后对事故风险进行分析并给出预防措施及应急预案。 11.2 医用血管造影机设备运行参数 医用血管造影机在进行介入手术时分透视和摄影(采集)两种模式。医用血管造影机在正常工作时具有自动调强功能，如果受检者体型偏瘦，功率自动降低；如果受检者体型较胖，功率自动增强。为了防止球管烧毁并延长其使用寿命，实际使用时，管电压和功率通常留有余量。 本项目在开展透视作业时，处于手术区的放射工作人员需穿戴铅防护服，佩戴个人剂量计。在开展摄影作业时，医生尽量离开血管造影机机房，于操作室进行摄影作业。本项目对血管造影用机的辐射影响保守取透视和摄影最大运行工况的参数进行估算。 根据医院提供资料，本项目血管造影用机管电压最大值为125kV，管电流最大值为1000mA，透视时管电压最大约90kV，管电流10mA；摄影时，管电压最大约90kV，管电流500mA。本项目医用血管造影机典型使用情况为：本项目DSA手术室全年最大400例手术进行估算。其中每台手术透视出束不超过15min，摄影出束时间不超过3min，则设备透视（管电压最大约为90kV，电流约10mA）出束时间约100h/a；摄影（管电压最大约为90kV，电流约500mA）出束时间约20h/a。 医用血管造影X射线装置的辐射场由三种射线组成：主射线、漏射线、散射线。由于设备图像增强器对X射线主束有屏蔽作用，NCRP147号报告“Computation of Medical X-Ray Imaging Shielding Requirements”4.1.6节指出，血管造影用X射线装置屏蔽估算时不需要考虑主束照射，故本评价主要考虑泄漏辐射和散射辐射对周围环境的辐射影响。 11.3辐射剂量率计算 1、计算点位 本项目DSA机房位于医院综合楼负一层西侧，为考虑本项目运行后的最不利影响，本评价通过理论计算机房北侧、东侧屏蔽墙外表面30cm、防护门外表面30cm、操作室操作位、对应楼上位置及主要保护目标处的辐射剂量值，使之与标准值进行比较，评价判断本项目DSA机房屏蔽防护措施是否满足屏蔽防护要求。本项目选取10个计算点，具体计算点位见表11-1，各计算点位置见图11-1。 表11-1 DSA机房计算点位一览表 序号; 计算点位. 1; 机房北侧墙外0.3m处. 2; 机房北侧病人进出防护门外0.3m处. 3; 机房东侧医护人员进出防护门外0.3m处. 4; 机房东侧观察窗外0.3m处. 5; 机房东侧墙外0.3m处. 6; 机房东侧操作间操作位处. 7; 机房顶棚外0.3m处. 8; 北侧住院楼处. 9; 南侧体检楼处. 10; 西侧医院家属楼. 1 2 3 4 6 5 7 8 医院家属楼 10 9 备注： 为计算点位 为楼上计算点位 DSA机房位置 图 11-1 DSA手术室周围辐射环境计算点位置 2、泄漏计算公式 （1）距出束点1m处X射线管组件的泄漏辐射剂量率： 参考NCRP No.33，X射线机管电压为90kV时，离靶1m处的剂量率为5.5mGy/mA·min，计算得出本项目医用血管造影机正常运行工况下离靶1m处的剂量率透视剂量率为3.3×103mGy/h，摄影剂量率为1.65×105mGy/h。 D=I·H0·f D—无屏蔽条件下，距辐射源点1m处X射线管组件的泄漏辐射剂量率(μGy/h) f —泄漏辐射剂量率比初级辐射剂量率，本项目取0.1%。 I —X射线装置在实际使用的最高管电压下的最大管电流，单位为毫安(mA)，根据医院提供资料，本项目摄影工况电流取500mA，透视工况电流取10mA； H0—距辐射源点(靶点)1m处输出量，mGy·m2/(mA·min)。根据设备设计资料，查阅ICRP-33(55页)，当X射线机管电压为90kV时(本项目血管造影用X射线装置采用3毫米铝滤过)，离靶1m处的发射率常数为5.5mGy/mA·min； （2）Ka=D·B·r-2·R02 式中： Ka—机房外0.3m处周围剂量当量率，μSv/h； B—射线对屏蔽体的透射比，根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)附录C计算得出，见下述（2）； R0—距X射线靶中心的距离，这里R0=1m； r—计算点到X射线管组件的距离，m。 （2） 式中： α、β、γ—铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数； X—屏蔽设计方案中给出的铅屏蔽厚度，mm。 根据GBZ130—2020中附录表C的数据，电压90kV时用铅材料屏蔽时的拟合参数分别为：α=3.067、β=18.83、γ=0.7726。 3、病人散射计算公式 式中： s：机房外0.3m处周围剂量当量率，μSv/h； H0—距辐射源点(靶点)1m处输出量，mGy·m2/(mA·min)。根据设备设计资料，查阅ICRP-33(55页)，当X射线机管电压为90kV时(本项目血管造影用X射线装置采用3毫米铝滤过)，离靶1m处的发射率常数为5.5mGy/mA·min； B—屏蔽体的透射系数； S—散射面积，单位为cm2，取100cm2； α—患者对X射线的散射比；根据《辐射防护手册》（第一分册）表10.1查表取0.0013； d0—辐射源到病人受照表面的距离，本项目取为0.3m； ds—病人受照表面中心到计算点的距离，m； 4、相关人员所受到的年有效剂量计算公式： H=k×10-3×Ka×t×q 式中：H—年有效剂量，mSv/a； k—有效剂量与吸收剂量换算系数，Sv/Gy，本项目保守取1.0； Ka—机房外周围剂量当量率，μSv/h； t—工作时间，h/a； q—居留因子，职业人员为1，公众人员为0.25。 各关注点处泄露辐射剂量率计算结果见表11-2。 5、计算结果 表11-2 DSA手术室周围剂量当量率预测结果 序号; 预测点位; R（m）; 工况; 照射方式; 减弱系数; Ka（μGy/h）; 叠加Ka（μGy/h）. 1; 机房北侧墙外0.3m处; 4.6; 透视; 泄漏; 5.04E-09; 7.86E-07; 7.89E-07. 散射; 2.84E-09. 摄影; 泄漏; 5.04E-09; 3.93E-05; 3.94E-05. 散射; 1.42E-07. 2; 机房北侧病人进出防护门外0.3m处; 4.9; 透视; 泄漏; 7.93E-06; 1.09E-03; 1.09E-03. 3.46; 散射; 3.94E-06. 摄影; 泄漏; 7.93E-06; 5.45E-02; 5.47E-02. 散射; 1.97E-04. 3; 机房东侧医护人员进出防护门外0.3m处; 5.2; 透视; 泄漏; 7.93E-06; 9.68E-04; 9.72E-04. 散射; 3.50E-06. 摄影; 泄漏; 7.93E-06; 4.84E-02; 4.86E-02. 散射; 1.75E-04. 4; 机房东侧观察窗外0.3m处; 4.8; 透视; 泄漏; 7.96E-08; 1.14E-05; 1.14E-05. 散射; 4.12E-08. 摄影; 泄漏; 7.96E-08; 5.70E-04; 5.72E-04. 散射; 2.06E-06. 5; 机房东侧墙外0.3m处; 4.6; 透视; 泄漏; 5.04E-09; 7.86E-07; 7.89E-07. 散射; 2.84E-09. 摄影; 泄漏; 5.04E-09; 3.93E-05; 3.94E-05. 散射; 1.42E-07. 6; 机房东侧操作间操作位处; 5.5; 透视; 泄漏; 7.96E-08; 8.69E-06; 8.72E-06. 散射; 3.14E-08. 摄影; 泄漏; 7.96E-08; 4.34E-04; 4.36E-04. 散射; 1.57E-06. 续表11-2 DSA手术室周围剂量当量率预测结果 序号; 预测点位; R（m）; 工况; 照射方式; 减弱系数; Ka（μGy/h）; 叠加Ka（μGy/h）. 7; 机房顶棚外0.3m处; 2.2; 透视; 泄漏; 2.00E-07; 1.36E-04; 1.37E-04. 散射; 4.92E-07. 摄影; 泄漏; 2.00E-07; 6.81E-03; 6.84E-03. 散射; 2.46E-05. 8; 北侧住院楼处; 16; 透视; 泄漏; 5.04E-09; 6.50E-08; 6.52E-08. 散射; 2.35E-10. 摄影; 泄漏; 5.04E-09; 3.25E-06; 3.26E-06. 散射; 1.17E-08. 9; 南侧体检楼处; 33.5; 透视; 泄漏; 2.00E-07; 5.88E-07; 5.90E-07. 散射; 2.12E-09. 摄影; 泄漏; 2.00E-07; 2.94E-05; 2.95E-05. 散射; 1.06E-07. 10; 西侧医院家属楼; 13.5; 透视; 泄漏; 2.00E-07; 3.62E-06; 3.63E-06. 散射; 1.31E-08. 摄影; 泄漏; 2.00E-07; 1.81E-04; 1.82E-04. 散射; 6.53E-07. 注：其中R为到预测点的距离。 表11-3 人员年有效受照剂量计算结果 点位描述; q; Ka(μGy/h); H(mSv/a); 总剂量(mSv/a); 备注. 机房北侧墙外0.3m处; 1/8; 透视：7.89E-07; 透视：9.86E-09; 1.08E-07; 公众人员. 摄影：3.94E-05; 摄影：9.86E-08. 机房北侧病人进出防护门外0.3m处; 1/8; 透视：1.09E-03; 透视：1.37E-05; 1.50E-04; 公众人员. 摄影：5.47E-02; 摄影：1.37E-04. 机房东侧医护人员进出防护门外0.3m处; 1; 透视：9.72E-04; 透视：9.72E-05; 1.07E-03; 职业工作人员. 摄影：4.86E-02; 摄影：9.72E-04. 机房东侧观察窗外0.3m处; 1; 透视：1.14E-05; 透视：1.14E-06; 1.26E-05; 职业工作人员. 摄影：5.72E-04; 摄影：1.14E-05. 机房东侧墙外0.3m处; 1; 透视：7.89E-07; 透视：7.89E-08; 8.68E-07; 职业工作人员. 摄影：3.94E-05; 摄影：7.89E-07. 机房东侧操作间操作位处; 1; 透视：8.72E-06; 透视：8.72E-07; 9.59E-06; 职业工作人员. 摄影：4.36E-04; 摄影：8.72E-06. 机房顶棚外0.3m处; 1; 透视：1.37E-04; 透视：1.37E-05; 1.50E-04; 公众人员. 摄影：6.84E-03; 摄影：1.37E-04. 北侧住院楼处; 1; 透视：6.52E-08; 透视：6.52E-09; 7.17E-08; 公众人员. 摄影：3.26E-06; 摄影：6.52E-08. 南侧体检楼处; 1; 透视：5.90E-07; 透视：5.90E-08; 6.49E-07; 公众人员. 摄影：2.95E-05; 摄影：5.90E-07. 西侧医院家属楼; 1; 透视：3.63E-06; 透视：3.63E-07; 4.00E-06; 公众人员. 摄影：1.82E-04; 摄影：3.63E-06. ①放射机房屏蔽体外剂量当量率 由理论计算可知，开机时DSA手术室防护门外及屏蔽墙外的X-γ剂量当量率最高为5.47×10-2μSv/h，位于机房北侧病人进出防护门外，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中放射机房屏蔽体外周围剂量当量率不大于2.5μSv/h。 ②由理论计算可知，DSA机房西侧盛佳旅点处剂量率最大为1.82×10-4μSv/h，所受照射的X-γ剂量率数值较小，处于承德市天然贯穿辐射剂量率环境本底水平范围内，故对环境产生的影响较小。 ③由理论计算可知，DSA机房周围公众人员所受辐射剂量最大位置在机房顶棚药房及北侧病人进出防护门外，为1.50×10-4mSv/a； ④由理论计算可知，操作间职业工作人员所受辐射剂量最大处为1.07×10-3mSv/a。 6、DSA手术室介入手术人员受照剂量： 介入手术人员在手术时，受照剂量主要来源为杂散辐射，根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ130－2020)中7.8.3要求，“除存在临床不可接受的情况外，图像采集时工作人员应尽量不在机房内停留”，本评价项目介入手术人员在血管造影摄影状态时离开机房，只在透视状态时留在机房。 本项目医用血管造影机最大年出束时间为120h，其中，透视出束时间约 100h/a，摄影出束时间约20h/a。 根据医院提供的DSA设备性能检测报告，第一手术位处最大周围剂量当量率为46.5μSv/h，第二手术位处最大周围剂量当量率为59.9μSv/h，本次评价考虑最不利情况，以59.9μSv/h进行计算。 根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)附录：对于给定的铅厚度，依据NCRP147报告中给出的不同管电压 X 射线辐射在铅中衰减的α、β、γ拟合值，计算可知0.5mm厚的铅防护用品的辐射透射因子B为2.52×10-2。本项目透视出束时间约100h/a，DSA手术室操作间剂量率最大为4.86×10-2μGy/h，摄影出束时间约20h/a，介入操作人员的年受照最大剂量计算：4.86×10-2μGy/h×20h+（59.9μGy/h×100h）×2.52×10-2=151.9μSv/a=0.1519mSv/a，由此可知，本项目医用血管造影X射线机运行后，介入手术人员年有效剂量满足5mSv/a的剂量约束值要求。 本项目血管造影机房周围人员受照剂量均满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中设置的公众人员辐射剂量不超过0.1mSv/a、职业人员辐射剂量不超过5mSv/a的剂量约束值要求。 7、类比分析 本次评价采用类比监测的方式评价项目运行后对周围环境的辐射影响，选用唐县中医医院运行参数相同的DSA（型号GE Qptima IGS 330，最大管电压125kV，最大管电流1000mA）进行类比监测。 根据《唐县中医医院医用血管造影X射线机应用项目竣工环境保护验收检测报告表》中关于DSA运行后对机房外及主要保护目标处的监测结果（类比监测报告详见附件五），DSA在透视模式下，机房防护门外、控制室和机房墙外的X-γ辐射剂量当量率为0.0925μSv/h～0.1617μSv/h（空气比释动能和周围剂量当量的换算系数保守取1.2Sv/Gy），满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中6.3.1 的要求“具有透视功能的X 射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h”。 职业工作人员DSA室手术医师年受照最大的年有效剂量为0.427537mSv/a，操作室人员年受照最大的年有效剂量为0.011374mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）辐射工作人员限值（5mSv/a）的要求。 机房外公众人员在各关注点的年有效剂量最大值为0.009694mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）公众人员限值的要求，并低于本项目剂量约束值（0.1mSv/a）。 本项目DSA与类比DSA运行参数相同，本项目DSA机房采取的屏蔽防护措施优于类比DSA，因此，通过类比监测结果可知，本项目运行后机房外及主要保护目标处周围剂量当量率能够满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中不大于2.5μSv/h剂量限值要求。职业工作人员及公众人员所受年有效剂量能够满足5mSv/a、0.1mSv/a的剂量约束值要求。 11.4 非放射性污染物的排放与治理 本项目射线装置采用计算机图像存储管理系统，电脑成像，不使用费显影液和定影液，无洗片过程，因此本项目无洗片废水、废定（显）影液产生。项目运营期间非放射性污染物主要为医护人员产生的生活废水、生活垃圾，一般医疗垃圾。以及机房通风系统产生的设备运行噪声。 （1）废水 本项目劳动定员4人，由医院内部调剂，不新增生活污水。生活废水经医院污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最后排入城市污水处理厂处理达标后排放。 （2）固体废物 本项目医护人员由医院内部调剂因此不新增生活垃圾，生活垃圾由环卫部门定期清运。本项目每年操作约400 例手术，介入手术过程产生的医疗废物按照1kg/人计算，则医疗废物产生量为0.4t/a。医疗废物依托医院现有设施，于医疗废物暂存间暂存后交有资质单位处置。 （3）噪声 本项目噪声主要来自通风系统的风机，噪声值范围在 50dB(A)～60dB(A)之间，噪声较小，处于室内，通过选用低噪声设备、隔声减振、距离衰减，能有效降低风机的噪声。 （4）有害气体 该院射线装置工作时发射的X 射线能使空气电离，会产生少量臭氧和氮氧化物。本项目拟建设1 套排风系统，通风管道穿墙处采用铅皮包裹防止射线泄漏，可将产生的少量臭氧和氮氧化物及时排出机房，避免在局部聚集。 事故影响分析（分析项目运行中可能发生的辐射事故，并说明预防措施。） 1、事故风险识别 医用血管造影机存在的主要辐射风险包括： （1）门灯联锁、急停装置失效，无关人员进入正在出束的设备机房，形成误照射。 （2）射线装置工作时，无关人员在设备机房内未及时撤离，形成误照射。 （3）辐射工作人员或设备检修人员由于操作不当造成的人员误照射。 2、事故风险防范措施 （1）严格执行DSA的操作规程； （2）制定自检制度且严格进行经常性自检，如工作状态指示灯失灵、电离辐射警告标志不够完善或者防护门出现故障，应立即补充、修复。 （3）DSA机房内辐射工作人员必须按要求穿戴个人防护用品，否则不允许进入DSA机房内。 （4）出束前，确认机房内无不相关人员并做好安全措施情况时方可启动出束开关。 （5）设备出束由职业工作人员控制，一旦发现不相关人员进入，立即关闭开关，停止出束。 一旦发生意外照射事故，立即启动《辐射事故应急预案》，详见附件4。

- 表12 辐射安全管理

12.1辐射安全与环境保护管理机构的设置（简要叙述机构的设置、人员配备与职能、辐射工作人员及关键岗位注册核安全工程师配备情况或计划。） 为了做好放射防护的管理工作，保证设备正常运行，遵照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，并按生态环境部所颁发的相关管理办法的规定，医院成立了辐射安全与环境保护管理小组，全面负责对辐射工作的安全管理，贯彻国家、省有关法律规定，制定有关管理制度。河北省滦平县医院已有辐射安全与环境保护管理领导小组如下： 姓 名 职 务 电 话 组长; 高光鹏; 党委书记; 13833431033. 副组长; 廉佳林; 院长助理; 13613246068. 成员; 林春; 院感科科长; 15133869539. 闫岩; 设备科科长; 18631499325. 姜春秀; 医学影像科主任; 13833433556. 从事辐射工作的的人员（本项目共4人），均参加辐射安全培训并取得合格证后上岗。

12.2辐射安全管理规章制度（主要简述并分析项目运行的有关辐射安全规章制度名录，包括辐射防护制度、操作规程、岗位职责、人员培训制度、三废处理等；对于改、扩建项目，还应说明规章制度的执行与落实情况，并评价各项规章制度的可行性。） 射线装置工作时产生的X射线会对环境产生放射性污染，对人体健康产生危害。依据《中华人民共和国放射性污染防治法》，执行预防为主、防治结合、严格管理，安全第一的方针。为了加强放射治疗卫生防护，保障患者、工作人员和公众的健康与安全，河北省滦平县医院制定了相关制度，主要有：《辐射事故应急预案》、《DSA操作规程》、《岗位职责》、《辐射安全管理制度》、《监测方案》、《监测仪表使用与校验制度》、《设备维护保养制度》、《辐射工作人员培训/再培训管理制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》等（具体见附件）。

12.3辐射监测（叙述项目正常运行的辐射监测方案，监测仪器情况。辐射监测主要包括环境监测、场所监测以及个人剂量监测；对改、扩建项目，还应说明现有核技术利用项目辐射监测的开展情况。） 1、环境、场所监测 医院需要利用自备的X-γ剂量率仪每月对工作场所进行监测，建立档案。医院委托有资质的单位每年对设备周围环境进行辐射监测。 2、监测方案 监测范围：医用血管造影机机房周围可能受到影响的区域； 监测布点：医用血管造影机机房北侧、东侧墙外、机房正楼上、观察窗、操作位、防护门外； 监测项目：X-γ 辐射空气吸收剂量率； 监测频次：X-γ 辐射空气吸收剂量率：自检 1 次/月，委托有资质单位外检 1 次/年。 3、个人剂量监测 医院所有从事放射性工作的人员均须佩戴个人剂量计，并定期由有资质的单位对医院放射性工作人员的个人剂量计进行外照射个人累积剂量监测，每季度至少进行一次监测。并按照《放射性同位素与射线装置安全与防护管理办法》（环保部第 18 号令）和《职业性外照射个人监测规范》的要求建立个人剂量记录及监测档案，个人剂量档案保存终身。 建设单位应定期对辐射工作人员进行职业健康体检，建立职业健康监护档案，并为工作人员保存职业照射记录。放射工作人员的职业照射个人档案应妥善保存。 4、实施 （1）医院自检，对各监测点进行监测，并编制监测报告，按规定报生态环境部门； （2）委托有资质的单位外检，并编制监测报告，按规定报生态环境部门

12.4辐射事故应急（介绍辐射事故应急响应机构的设置、辐射事故应急预案和应急人员的培训演戏计划等；改、扩建项目说明现有核技术利用项目应急预案的执行情况。） 医院设置以院长为组长的辐射事故应急领导小组，领导小组下设应急办公室，并规定主要职责。医院制定辐射事故应急预案，对预防措施、报告流程、应急响应、善后处理均作出详细规定。医院应每年举行一次放射事故应急演练，切实提高从业人员在应对突发性放射事故中的应急处理能力。 辐射事故应急领导小组成员包括： 姓 名 职 务 电 话 组长; 高光鹏; 党委书记; 13833431033. 副组长; 廉佳林; 院长助理; 13613246068. 成员; 林春; 院感科科长; 15133869539. 闫岩; 设备科科长; 18631499325. 姜春秀; 医学影像科主任; 13833433556. 应急处理程序： （1）事故发生后，当事人应立即终止原放射诊疗操作，切断电源，封锁现场并及时上报院领导。 （2）应急处理领导小组召集专业人员，根据已制定的辐射事故应急预案对辐射事故现场进行处理。 （3）事故处理必须在单位负责人的领导下，在有经验的工作人员和放射防护人员的参与下进行，未取得防护检测人员的允许不得进入事故区。 （4）除上述工作外，防护检测人员还应进行以下几项工作： ①工作人员佩戴防护用具及个的工作人员佩戴防护用具及个人剂量仪。对严重剂量事故，应尽可能记下现场辐射强度和有关情况。并对现场重复测量，估计当事人所受剂量，根据受照剂量情况决定是否进行医学处理或治疗。 ②各种事故处理后，必须组织有关人员进行讨论，分析事故发生原因，从中吸取经验教训，采取措施防止类似事故重复发生。凡严重或重大的事故，应向市生态环境部门、卫健委等报告。 ③为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故救援行动中达到快速、有序、有效的效果，经常性的开展应急救援培训应成为救援队伍的一项重要日常性工作，每年举行一次。 1）应急救援小组人员培训：对应急管理人员的培训侧重于应急处理实际应用方面，使其成为训练有素的人才。 2）员工培训：对员工的培训需侧重于突发事件发生后的基本处理知识和如何预防应急事件的发生等知识。

12.5从事辐射活动的技术能力分析 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条提出了使用放射性同位素、射线装置的单位申请领取许可证，应当具备的八个条件，以及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》相关要求，本项目从事放射活动的能力进行了对比，具体见表12-1。 表12-1 医院从事辐射活动能力分析表 法规要求; 单位情况; 符合情况. 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》; （一）使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。; 本项目使用Ⅱ类射线装置，已设有专门的辐射安全防护管理机构。; 符合. （二）从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。; 本项目涉及的4名从事辐射工作的人员按计划参加辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，持证上岗。; 符合. （三）使用放射性同位素的单位应当有满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库或设备。; 本项目不涉及放射性同位素。; 不涉及. （四）放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。; 防护门上方安装有工作状态指示灯，门口及相关场所明显位置处设电离辐射标志及中文警示说明，设置有效的门灯联锁装置。; 符合. （五）配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。; 全部职业工作人员(本项目共4人)均配备个人剂量计，并为职业工作人员和患者配备了符合要求的辐射防护用品和辅助防护设施，配备1台X-γ剂量率仪作为本项目监测仪器。; 符合. （六）有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。; 制定了《辐射事故应急预案》、《DSA操作规程》、《岗位职责》、《辐射安全管理制度》、《监测方案》、《监测仪表使用与校验制度》、《设备维护保养制度》、《辐射工作人员培训/再培训管理制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》等规章制度。; 符合.

续表12-1 医院从事辐射活动能力分析表 法规要求; 单位情况; 符合情况. 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》; （七）有完善的辐射事故应急措施。; 制定了专门的辐射事故应急预案。; 符合. （八）产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。; 本项目不产生放射性的废气、废液、固体废物。; 不涉及. 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》; 射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。; 机房采取有效屏蔽，防护门上方安装有工作状态指示灯，门口及相关场所明显位置处设电离辐射标志及中文警示说明。; 符合. 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对检测数据的真实性、可靠性负责；不具备自行检测能力的，可以委托给省级人民政府环境保护主管部门认定的环境监测机构进行检测。; 本项目验收后拟委托有资质的环境检测机构每年对环境和工作场所周围的辐射水平进行检测，并出具检测报告；制定了《监测方案》，定期自主监测，记录或报告留档，妥善保存，以备主管部门监督检查。; 符合. 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。; 承诺每年按照法规要求的时间节点及时提交年度评估报告。; 符合. 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准，对本单位的职业工作人员进行个人剂量监测：发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。; 本项目4名职业工作人员均佩戴个人剂量计进行个人剂量监测，承诺发现个人剂量监测结果异常的，将立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。; 符合. 以上分析可知，该单位从事本项目辐射活动的技术能力符合相应法律法规的要求。

- 表13 结论与建议

13.1结论（对建设项目可能造成的环境影响做出结论性意见，主要包括：1.辐射安全与防护分析结论；2.环境影响分析结论；3.可行性分析结论，说明符合产业政策与否、代价利益分析等。） 1项目概况 - 项目概况 项目名称：河北省滦平县医院新增医用血管造影机应用项目 建设性质：新建 建设规模：使用1台医用血管造影用机（DSA），属Ⅱ类射线装置，布置于河北省滦平县综合楼负一层西侧DSA机房内。 2环境现状和区域主要环境问题 根据河北省滦平县医院新增医用血管造影机应用项目辐射环境质量现状监测结果，本项目机房及周围辐射剂量率水平基本处于承德市环境本底水平。 本项目所使用医用血管造影机污染因素主要为X射线，项目保护目标主要为射线装置的辐射工作人员、射线装置使用场所周边 50m范围内的其他工作人员、公众人员。 3辐射安全与防护分析 本项目的污染因子为X射线，无其它放射性废气、废液、固废产生。机房屏蔽厚度满足相关标准要求，配备符合要求的辐射防护用品，工作人员配备个人剂量计，有切实可行的射线装置操作规程。 4环境影响分析 分析结果表明：正常情况下，预测公众人员的年有效剂量小于0.1mSv/a的剂量约束值要求，职业工作人员的年有效剂量小于5mSv/a的剂量约束值要求。 本项目机房的屏蔽厚度满足标准的要求；对于职业工作人员应合理安排其工作，严格控制其进行放射治疗检查的时间，密切关注其个人剂量记录，以使其所受剂量不超过5mSv/a的剂量约束值；对于公众，应作好宣传工作，设立警示标志和指示灯，尽量使公众远离辐射区域。 5辐射环境管理 医院针对射线装置的具体使用情况，成立了辐射安全与环境保护管理领导小组，组长为院长，副组长是院长助理，成员包括相关科室负责人员，指导、监督、检查各部门射线装置的管理使用工作，制定了《辐射事故应急预案》等各项防护措施及制度，具有可操作性。 6项目的“正当性” 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)和《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)，对于一项实践，只有在考虑了社会、经济和其他有关因素之后，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害时，该实践才是正当的。河北省滦平县医院新增医用血管造影机应用项目是为了提高医院服务及诊疗水平，保障公众健康，具有良好的社会效益和经济效益，其获得的利益远大于辐射所造成的损害，其使用符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB18871-2002)中“实践的正当性”原则。 7项目可行性分析 综上所述，河北省滦平县医院新增医用血管造影机应用项目实践正当；射线装置所在机房采取符合要求的屏蔽措施，工作人员配备个人剂量计，有切实可行的射线装置操作规程；项目位置选择可行，工程的实施对周围环境产生影响较小。因此，本评价从环保角度认为，项目的建设是可行的。

13.2建议和承诺 1、医院加强对操作人员的培训，做到全员持证上岗和每五年一次的再培训。定期进行辐射工作场所的检查及监测，避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响。 2、认真落实环评提出的管理措施和辐射防护措施要求，完善管理制度。 3、医院应按照国家关于个人健康管理的规定，对辐射工作人员进行职业健康检查，建立职业健康监护档案，并为工作人员保存职业照射记录。 4、开展落实制定监测计划，开展日常监测工作，并对监测结果进行存档，医院应做好职业工作人员的个人剂量监测，并建立健全辐射防护工作档案。发现个人剂量监测结果超出剂量约束值的，应当立即核实和调查，必要时将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。对于有可能超出剂量约束值的，应加强个人防护，并进行跟踪调查，采取轮岗工作，必要时停止一线放射性工作。 5、明确辐射防护小组中各管理人员的责任，在事故工况下严格按照相关制度进行处理。

13.3本项目验收内容及要求 表13-1 “三同时”竣工验收一览表 验收项目; 验收内容及要求. 机房周围剂量当量率; 机房的辐射屏蔽防护应满足具有透视功能的X射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h。. 剂量约束值; 职业工作人员一年所接受的有效剂量不超过5mSv/a，公众人员一年所接受的有效剂量不超过0.1mSv/a。. 屏蔽体材质及厚度; 机房四周墙体防护为：东墙、北墙为240mm厚的实心砖墙+60mm硫酸钡水泥；南墙、西墙为200mm混凝土浇筑+30mm硫酸钡水泥；顶层为110mm厚混凝土+3mm铅板；工作人员防护门、患者防护门均为不锈钢框架+3mm铅板；操作间观察窗的防护材料为4.5mmPb的铅玻璃。. 机房设计情况; 机房内的最小使用面积和最小单边长度满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中对X射线设备机房的使用要求。机房长、宽、高为：7.5m×7.2m×2.8m（长×宽×高）；面积为：54m2。. 电离辐射标志及 中文警示说明; 机房防护门外、相关场所明显位置处设电离辐射标志及中文警示说明。. 射线装置管理 规章制度; 制定了《辐射事故应急预案》、《DSA操作规程》、《岗位职责》、《辐射安全管理制度》、《监测方案》、《监测仪表使用与校验制度》、《设备维护保养制度》、《辐射工作人员培训/再培训管理制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》等规章制度，各项管理规章制度得到落实，记录完备。. 辐射防护用品; 工作人员个人防护用品：配备铅橡胶围裙3套、铅橡胶颈套9套、铅防护眼镜2副、介入防护手套1副、铅衣8套；辅助防护用品：铅防护吊帘1个、床侧防护帘1个、移动铅屏风1个。患者和受检者个人防护用品：铅橡胶性腺防护围裙(方形) 1套、铅橡胶颈套1套。. 个人剂量计; 个人剂量计4套。. X-γ辐射剂量率仪; 配备1台X-γ辐射剂量率仪，定期对辐射工作场所进行监测。. 联锁装置; 本项目DSA机房病人防护门与工作指示灯进行联锁。. 辐射工作人员; 4名辐射工作人员，经培训考核后，持证上岗。. 通风装置; DSA机房设置动力排风装置，并保持良好通风，进风口、排风口均位于屋顶。. 对讲装置; 安装设置双向对讲装置。. 个人剂量档案; 所有辐射工作人员定期开展个人剂量监测和职业健康监护，并建立个人剂量档案和职业健康监护档案，个人剂量档案终身保存。.

- 表14 审批

下一级环保部门预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日